# 成都京东方医院有限公司新增钇-90微球介入治疗项目 竣工环境保护验收意见

2025年4月18日，成都京东方医院有限公司(以下简称“公司”)根据《成 都京东方医院有限公司新增钇-90微球介入治疗项目竣工环境保护验收监测报告 表》 (RDSY202506),    并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格 依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范核技术利 用 》(HJ1326)、 本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项 目进行验收，提出验收意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

公司在成都京东方医院急诊楼2层心脑中心DSA 检查室2内开展90Y 微球 介入治疗项目，为乙级非密封性工作场所。

#### (二)建设过程及环保审批情况

四川省生态环境厅于2024年8月19日批复了《成都京东方医院有限公司新 增钇-90微球介入治疗项目环境影响报告表》(川环审批〔2024)100号〕。

公司现持有四川省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》,其证书编号为： 川环辐证(00845)(发证日期：2024年10月17日),许可种类和范围为：使  用V类放射源；使用II类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封  放射性物质工作场所。有效期至2026年3月23日。

#### (三)投资情况

本项目实际总投资28万元，实际环保投资约14万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

(一)辐射安全与防护设施建设情况

90Y 微球介入治疗工作场所设置有通排风系统、视频监控系统、观察窗、对 讲装置、工作状态指示灯、急停按钮、辐射巡检仪、表面污染检测仪、个人剂量 报警仪、铅衣、铅帽、铅围裙等辐射防护设施和个人辐射防护用品。

本项目辐射安全与防护设施已按照环评文件及其批复落实，并能保证使用过 程中的辐射安全防护。

#### (二)辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

公司已按照环评要求设置了监督区和控制区；并在相应位置粘贴有当心电离

辐射警告标志和警戒标识。

公司已制定了相应的辐射安全与防护管理制度，满足《放射性同位素与射线 装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关 要 求 。

三、工程变动情况

本项目建设地点、规模和主要内容与环评一致，无变动。

四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

(一)辐射工作场所环境辐射水平最大为0.25μSv/h, 表面污染水平小于 0.09Bq/cm²,满足《核医学辐射防护与安全要求》 (HJ1188-2021)  的“距核医学 工作场所各控制区内房间防护门、观察窗和墙壁外表面30cm 处剂量当量率目标 控制值为2.5μSv/h, 表面污染水平目标控制值为4Bq/cm²”要求。

(二)个人剂量监测报告和验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和 公众的年有效剂量分别满足环评批复的5.0mSv 和0.1mSv 的剂量约束值要求。

##### 五、验收结论

公司落实了环评文件及其批复的要求，执行了环境保护“三同时”制度，相 关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响满 足相关标准要求。

综上所述，验收组同意成都京东方医院有限公司新增钇-90微球介入治疗项 目(川环审批〔2024〕100号)通过竣工环境保护设施验收。

六、验收人员信息

验收组人员名单及信息附后。

成都京东方医院有限公司

2025年4月18日

马    以    法    辉